42 1598

УТВЕРЖДЕН

ИЮВТ.413442.014 ЛУ

ПРИБОР «СЛЕД-В»

Руководство по эксплуатации

ИЮВТ.413442.014 РЭ

Всего листов - 37

Литера «О1»

# СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1 Описание и работа | 5 |
| 1.1 Назначение прибора «СЛЕД-В» | 5 |
| 1.2 Технические характеристики | 5 |
| 1.3 Состав прибора «СЛЕД-В» | 7 |
| 1.4 Устройство и работа | 8 |
| 1.5 Принадлежности 10 1.6 Маркировка и пломбирование 10 1.7 Упаковка, консервация и расконсервация 13 |
| 2 Использование по назначению | 14 |
| 2.1 Эксплуатационные ограничения | 14 |
| 2.2 Подготовка прибора «СЛЕД-В» к использованию | 14 |
| 2.3 Использование прибора «СЛЕД-В» по назначению 20 3 Техническое обслуживание 24 3.1 Общие указания 24 |
| 3.2 Меры безопасности | 25 |
| 3.3 Порядок технического обслуживания прибора «СЛЕД-В» | 25 |
| 4 Текущий ремонт | 27 |
| 5 Хранение | 29 |
| 6 Транспортирование | 29 |

| 7 Утилизация | 30 |
| --- | --- |
| 8 Основные сведения об изделии | 31 |
| 9 Срок службы и гарантии изготовителя | 31 |
| 9.1 Срок службы изделия | 31 |
| 9.2 Гарантии изготовителя | 31 |
| 10 Свидетельство об упаковывании | 33 |
| 11 Свидетельство о приемке | 33 |
| 12 Учет работы | 34 |
| 13 Сведения о рекламациях | 35 |
| 14 Краткие записи о произведенном ремонте | 36 |

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту  –  РЭ) пред-назначено для изучения принципа действия, устройства, правил исполь-зования, технического обслуживания, хранения и транспортирования, а также содержит другие сведения, необходимые для использования техни-ческих возможностей прибора «СЛЕД-В» (далее по тексту – прибор) и поддержания его в постоянной эксплуатационной готовности.

Требования настоящего РЭ должны строго соблюдаться в процессе эксплуатации и утилизации прибора.

К эксплуатации прибора допускаются лица, изучившие данное  РЭ.

При изучении и эксплуатации прибора необходимо руководствоваться указаниями и сведениями, изложенными в настоящем РЭ,  ведомости ЗИП (комплект ЗИП-О).

В РЭ приняты следующие сокращения:

ГВК      -  газовоздушный канал;

ЗИП-О  -  комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей, одиночный;

НКУ      -  нормальные климатические условия;

ПЭ         -  пробоотборный элемент.

«СТАНДАРТ» - вещество для  проведения калибровки прибора «СЛЕД-В»

#### 1  ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1  Назначение прибора «СЛЕД-В»

1.1.1 Прибор «СЛЕД-В» ИЮВТ.413442.014 предназначен для прове-дения анализа проб, отобранных контактным способом, на наличие в них следовых количеств взрывчатых веществ (далее по тексту – ВВ), с отображением результатов на встроенном дисплее и возможностью сохранения их в электронном виде.

1.1.2 Прибор обеспечивает выполнение поставленных задач в следующих климатических условиях:

- температура окружающего воздуха          от 5 до 40 °С;

- атмосферное давление                                от 84,0 до 106,7 кПа;

- относительная влажность воздуха             до 80 % при 25 °С.

1.2  Технические характеристики

1.2.1 Прибор обеспечивает проведение анализа микрочастиц ВВ, отобранных с поверхности различных предметов с помощью пробоотборных элементов (ПЭ) многоразового использования, на наличие в них ВВ и их идентификацию. Анализ проводится в двух режимах.

В первом режиме обеспечивается обнаружение и идентификация среднелетучих ВВ: 2,4,6 – тринитротолуола (ТНТ), 2,4 – динитротолуола (ДНТ), гексогена, ТЭНа, тетрила, аммиачной селитры, нитроглицирина, а также пластидов на их основе.

Во втором режиме обеспечивается обнаружение и идентификация труднолетучих ВВ:  октогена и пластидов на его основе.

1.2.2  Предел обнаружения ВВ  –  1 нанограмм   (1х10-9 г)  по ТНТ.

1.2.3  Время анализа пробы не более 20 с.

1.2.4  Время выхода прибора на рабочий режим не более 30 мин.

1.2.5  Электропитание прибора осуществляется от сети переменного

тока напряжением  () В,  частотой (50 ± 1) Гц.

В приборе обеспечивается возможность электропитания от бортовой сети автомобиля (12 В) через встроенный преобразователь напряжения (при работающем двигателе).

1.2.6  Потребляемая мощность прибора не более 230  Вт.

1.2.7 Прибор обеспечивает выдачу информации о его функцио-нировании и результатах анализа на встроенный дисплей.

1.2.8  Прибор сохраняет работоспособность после воздействия относительной влажности 90 %  при 20 °С.

1.2.9  Прибор в транспортной таре сохраняет работоспособность после воздействия механических факторов, свойственных автомобильному и железнодорожному транспорту.

1.3  Состав прибора «СЛЕД-В»

1.3.1 Комплект поставки прибора, а также габаритные размеры и масса представлены в таблице 1.1

Таблица 1.1

| Наименование изделия | Обозначение изделия | Масса, не бо-лее, кг | Габаритные размеры, не более, мм | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор «СЛЕД - В» с преобразователем напряжения (встроен-ный) в составе: -детектор | ИЮВТ.413442.014 ИЮВТ.415332.011 | 18,0 | 365×430×220 | 1 |
| -кабель сетевой 220 В прямой (черный) | РС-186-VDE(SCZ-1) |  | 1,8 м | 1 |
| Комплект ЗИП-О в соответствии с ве-домостью ЗИП-О ИЮВТ.413442.014 ЗИ Ведомость ЗИП ИЮВТ.413442.014 ЗИ Руководство по эксплуатации ИЮВТ.413442.014 РЭ |  |  |  |  | 1 компл. 1экз. 1экз. |

Примечание – В процессе эксплуатации дополнительных материалов не требуется.

1.4  Устройство и работа

1.4.1  Общие сведения о принципе действия

1.4.1.1 Прибор представляет собой хромато-спектрометр ионной подвижности с нерадиоактивным источником ионизации на коронном разряде.

1.4.2  Описание прибора

1.4.2.1  Внешний вид детектора прибора показан на рисунке 1.

На лицевой  панели  размещены:

- окно с надписью «ВВОД ПРОБЫ» устройства ввода пробы для автоматического ввода ПЭ с отобранной пробой для проведения анализа. В нерабочем состоянии окно устройства ввода пробы закрыто крышкой;

-  кнопка  «АНАЛИЗ» - для запуска процедуры выполнения анализа отобранных проб;

- дисплей, на котором отображается информация о состоянии прибора и наличии/отсутствии ВВ   в пробах;

На заднюю панель выведены: переключатель «СЕТЬ» и «12 В» для включения питания прибора; кнопка «ПУСК» для запуска программы; вставка плавкая «5А»; контакт заземления; разъем для  подключения  к сети переменного тока «220В» и разъем подключения линии постоянного тока автомобиля «12 В»; два разъема (USB) для обеспечения возможности подключения клавиатуры, принтера  или «мыши».

Передняя панель детектора

Задняя панель

Рисунок 1 – Детектор прибора «СЛЕД-В»

1.5  Принадлежности

1.5.1  В составе комплекта ЗИП-О предусмотрены следующие принад-лежности, используемые в процессе эксплуатации и техническом обслуживании:

- пенал с  пробоотборными  элементами (многократного  применения), предназначенными для отбора  проб частиц  ВВ с поверхностей различных предметов (рисунок 2) – 2 шт.;

- модуль регенерации, обеспечивающий возможность очистки одно-временно десяти  ПЭ (рисунок 3) за счет их прогрева при высокой температуре в потоке воздуха;

- кабель сетевой 220 В  РС-186-VDE(SCZ-1) для подключения модуля регенерации;

- емкость с надписью «СТАНДАРТ» с  веществом, предназначенным для проведения калибровки  прибора;

- розетки для кабеля подключения прибора к сети автомобиля – 2 шт.

1.6  Маркировка  и  пломбирование

1.6.1 Маркировка детектора прибора выполнена с применением планки и содержит название прибора и составной части  «СЛЕД-В  ДЕТЕКТОР»,  зав. номер  и год выпуска.

1.6.2 На модуле регенерации закреплена  планка, которая содержит: название «МОДУЛЬ РЕГЕНЕРАЦИИ»,  зав. номер  и год выпуска.

На корпусе  нанесены предупредительная надпись «ОСТОРОЖНО.  ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ» и знак о нагревании поверхности при выполнении работы.

1.6.3 На кейсе с детектором закреплена планка, которая содержит название прибора и составной части  «СЛЕД-В  ДЕТЕКТОР», зав. номер  и год выпуска.

1 – пробоотборный элемент;  2 – ремень

Рисунок 2 – Пенал с пробоотборными элементами

1– тумблер «ПУСК»; 2 – тумблер «СЕТЬ»; 3 – индикатор «ОТЖИГ»;

4 – индикатор «ГОТОВ»; 5 – индикатор «СЕТЬ»; 6 – узел отжига;

7 – крышка; 8 – евровилка сетевая.

Рисунок 3  – Модуль регенерации

1.6.4 На кейсе с комплектом ЗИП-О  закреплена планка, которая содержит название прибора и составной части «СЛЕД-В  ЗИП-О»;  зав. номер  и год выпуска.

1.6.5  Оба кейса и транспортная тара (ящик) опломбированы пломбами ОТК.

На транспортной таре нанесена маркировка:

-  наименование грузополучателя и пункта назначения;

-  наименование пункта отправления и грузоотправителя;

-  название изделия;

-  предупредительные знаки по ГОСТ 14192-96;

-  масса  (брутто, нетто).

1.7  Упаковка, консервация и расконсервация

1.7.1 Детектор и комплект ЗИП-О упакованы в собственные  кейсы в соответствии с требованиями  конструкторской  документации.

Консервация составных частей, размещаемых в кейсах, не требуется. При  упаковке  в  транспортный  ящик  проводится  консервация  по                ГОСТ 9.014-78: вариант защиты ВЗ-15; вариант внутренней упаковки ВУ-5 с применением упаковочного  материала  УМ-4 (пакет из полиэтиленовой пленки).

Перед работой  вскройте пакеты.

1.7.2 Габаритные размеры транспортного ящика не превышают

1010х650х525 мм.

Масса прибора в транспортном ящике не превышает 55 кг.

2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1  Эксплуатационные  ограничения

2.1.1 Эксплуатация прибора должна осуществляться только в условиях, соответствующих требованиям 1.1.2 настоящего РЭ.

2.2  Подготовка прибора «СЛЕД-В» к использованию

2.2.1  Меры безопасности при эксплуатации

2.2.1.1 При работе с прибором необходимо соблюдать общие правила безопасности при работе с электрическими установками и приборами в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 12.1.019-2009.

По степени защиты от поражения электрическим током прибор

соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.2.1.2 С целью обеспечения электробезопасности все токоведущие провода и элементы расположены внутри корпуса и прикосновение к ним полностью исключается. Предупреждающие знаки о возможной опасности  нанесены на поверхностях, находящихся в поле зрения оператора.

2.2.1.3 Вскрывать прибор, находящийся под напряжением, запрещается.

2.2.2  Включение  прибора «СЛЕД-В»

2.2.2.1  Подключить детектор к сети переменного тока через  разъем «220 В» или к бортовой сети автомобиля 12 В.

П р и м е ч а н и е – Для подключения к бортсети  12 В необходимо распаять соединительный кабель в соответствии с рисунком 3а, используя розетку из комплекта ЗИП-О.

XS1– розетка 2РМДТ18КПН4Г5В1В ГЕ0.364.126 ТУ

В соединении использовать кабель СПОВ 4х0,75  ТУ16-505.305-81.

Рисунок 3а – Схема распайки кабеля

2.2.2.2  Перевести соответствующий переключатель на задней панели детектора в положение  «I» , нажать на кнопку «ПУСК» на задней панели, запускается   программа - на дисплее появится окно,  представленное на

рисунке 4.1.

Рисунок  4.1

2.2.2.3 Выбрать режим, в котором будет проходить определение ВВ в соответствии с пунктом 1.2.1, и нажать на соответствующую кнопку на дисплее пальцем.  Например,  при выборе Режима 1  появится окно, представленное на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2

2.2.2.4 Коснуться пальцем на дисплее кнопки «ВКЛЮЧИТЬ» - на дисплее  появляется окно - рисунок 4.3 - прибор выходит на рабочий режим.

Рисунок 4.3

На левой верхней кнопке показано состояние прибора, в центре даны указания оператору по дальнейшим действиям, на правой нижней кнопке переключения  режимов указано в каком режиме идет работа, в правом верхнем углу размешена  кнопка, нажав на которую можно выключить прибор.

После выхода прибора на режим на дисплее появится окно  - рисунок 4.4 -прибор готов к выполнению калибровки.

Рисунок 4.4

2.2.3 Калибровка  прибора «СЛЕД-В» по «СТАНДАРТУ»

2.2.3.1  Провести калибровку прибора :

-    извлечь (из комплекта ЗИП-О) емкость с надписью «СТАНДАРТ»  и отвинтить крышку;

-  извлечь ПЭ из пенала и венчиком сделать несколько мазков по дну емкости с надписью «СТАНДАРТ»;

-   поместить ПЭ в  устройство ввода и нажать на кнопку «АНАЛИЗ» - на дисплее появится окно - рисунок 4.5 - идет отбор пробы с ПЭ и анализ;

Рисунок 4.5

-   закрыть крышку емкости;

После выхода каретки устройства ввода  извлечь ПЭ  и поместить в гнездо модуля регенерации для отжига.

После окончания анализа на дисплее появится окно - рисунок 4.6, свидетельствующее об успешно проведенной калибровке и готовности прибора к выполнению рабочих анализов.

Рисунок 4.6

Если калибровка не прошла, на дисплее появится окно - рисунок 4.7 - о необходимости проведения повторной калибровки.

Рисунок 4.7

Без успешно  проведённой калибровки дальнейшую  работу проводить нельзя.

ВНИМАНИЕ:  ПРОЦЕДУРУ  КАЛИБРОВКИ  НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ   ПЕРЕД   НАЧАЛОМ   РАБОТЫ,  КАК В  РЕЖИМЕ 1, ТАК  И  В  РЕЖИМЕ 2.

Если в процессе работы возникнет необходимость убедиться в правильной работе прибора, нужно нажать на кнопку «КАЛИБРОВКА», появится окно рис 4.4 и повторить действия по калибровке, описанные выше.

2.3  Использование прибора «СЛЕД-В» по назначению

2.3.1 Отбор проб  частиц ВВ

2.3.1.1 Извлечь из контейнера чистый ПЭ.

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ КАСАНИЕ ВЕНЧИКА ПЭ РУКАМИ.

2.3.1.2 Венчиком ПЭ потереть по исследуемой поверхности,  при  этом  необходимо слегка прижимать кончик ПЭ к исследуемой   поверхности  и  перемещать  ПЭ  по   всему  участку.

Не рекомендуется одним ПЭ отбирать пробы с больших поверхностей (площадью более 0,5 м2).

Если на исследуемой поверхности имеются видимые следы частиц (порошка), необходимо отбирать пробу с участков, не содержащих эти частицы. Только при наличии отрицательных результатов проба отбирается с участка, содержащего частицы (порошок).

2.3.2  Анализ отобранных проб

2.3.2.1 Анализ проб на наличие ВВ произвести в следующей последовательности:

- установить ПЭ с отобранной пробой в устройство ввода пробы  прибора, после чего нажать кнопку «АНАЛИЗ»;

- на дисплее появится окно – рисунок 4.5;

- после выхода каретки устройства ввода  извлечь ПЭ  и поместить в гнездо модуля регенерации для отжига.

- по истечении 20 с  с момента введения ПЭ  на дисплее

должно появиться окно -  рисунок 4.8 - в случае обнаружения  ВВ,

или окно - рисунок 4.9, если в анализируемой пробе ВВ не обнаружены.

Рисунок 4.8

Рисунок 4.9

В любом случае можно продолжать работу, на что указывает надпись на дисплее  «ВВЕДИТЕ ПРОБУ».

2.3.2.2 При появлении в процессе работы на дисплее надписи «НЕИСПРАВНОСТЬ», следует перезапустить прибор т.е. провести выключение прибора по пункту 2.3.3 и вновь включить его  по пункту 2.2.2.

При  сохранении надписи «НЕИСПРАВНОСТЬ»  прибор необходимо направить на ремонт предприятию-изготовителю.

2.3.2.3 При появлении на дисплее надписи «СМЕНА ФИЛЬТРА» необходимо дождаться появления надписи «ГОТОВ» и продолжить работу (смена фильтров осуществляется автоматически).

2.3.2.4  В случае загрязнения аналитических трактов после анализа проб с высоким содержанием  ВВ на дисплее вместо надписи «ГОТОВ» появляется надпись «ОТДУВ» - происходит автоматическая очистка трактов.

По окончании очистки  на дисплее появляется надпись «ГОТОВ». Прибор готов  к дальнейшему анализу проб.

2.3.3  Отключение прибора

2.3.3.1 Коснуться пальцем кнопки «ВЫКЛЮЧИТЬ» на дисплее и подтвердить выключение. При этом на дисплее появится окно - рисунок 4.10.

Рисунок 4.10

После охлаждения узлов детектора появится надпись «ВЫКЛЮЧЕН» (рисунок 4.11) и начнется автоматическое отключение программы.

Рисунок 4.11

2.3.3.2  После  погасания дисплея выключить детектор переключателем «СЕТЬ» на задней панели – положение «О».

Закрыть крышку «ВВОД ПРОБЫ».

2.3.4  Регенерация ПЭ

2.3.4.1 Для регенерации использованных ПЭ предусмотрен модуль регенерации (рисунок 3), на лицевой панели которого размещены:

-  узел отжига на десять мест, которые в нерабочем состоянии закрыты крышкой;

-  органы управления и индикации:

а) тумблер «СЕТЬ» для включения  модуля регенерации, после включения которого  загорается индикатор «СЕТЬ»;

б) индикатор «ГОТОВ» - загорается при достижении узлом регенерации заданной температуры.

в)  тумблер «ПУСК» для запуска отсчета времени, необходимого для полной  регенерации;

г) индикатор  «ОТЖИГ» - для контроля  за процессом регенерации.

2.3.4.2 Регенерацию ПЭ провести в следующей последовательн6ости:

- включить тумблер «СЕТЬ», при этом загорается индикатор «СЕТЬ». После достижения в узле отжига заданной температуры загорается индикатор «ГОТОВ»;

- установить в узел отжига использованные ПЭ и включить тумблер «ПУСК», индикатор  «ОТЖИГ начинает мигать;

- по окончании процесса регенерации (5 мин) включается звуковой сигнал, после чего необходимо   выключить тумблер «ПУСК» и  извлечь ПЭ.

Регенерированные ПЭ поместить в пенал.

3  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание прибора состоит в обязательном и своевременном проведении работ, направленных на поддержание его в постоянной готовности к использованию и обеспечению максимального срока службы.

Техническое обслуживание проводится оператором.

3.1.2 К обслуживанию прибора допускается оператор, который приобрел навыки в обслуживании.

3.1.3  Техническое обслуживание проводится:

-  при поступлении с предприятия-изготовителя;

-  при эксплуатации.

3.1.4  В процессе технического обслуживания оператор, при необхо-димости, производит текущий ремонт прибора и, в соответствии с разделом 4 настоящего РЭ, устраняет все выявленные неисправности. Если неисправ-ность не может быть устранена, прибор необходимо передать на предприятие-изготовитель.

3.2  Меры безопасности

3.2.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСКРЫВАТЬ ПРИБОР, НЕ ОТКЛЮЧИВ ЕГО ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ.

3.3 Порядок технического обслуживания при использовании прибора «СЛЕД-В»

3.3.1 Перечень работ по техническому обслуживанию с указанием технических требований и методов их проверки приведены в таблице 3.1.

3.3.2 При вводе в эксплуатацию проводится расконсервация и проверка технического состояния прибора.

В процессе эксплуатации проводится:

-  регенерация использованных ПЭ;

-  устранение неисправностей (при необходимости) – раздел 4.

Таблица 3.1 – Методы выполнения работ по техническому обслуживанию при использовании

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления и ма-териалы, необходимые для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 Расконсервация |  |  |
| Провести расконсервацию прибора. | Температура в помещении не ниже 15 ºС, относительная влажность не более 70 %. | Ножницы, кусачки |
| 2 Проверка технического состояния 2.1 Внешний осмотр | Все наружные элементы должны быть в наличии и не повреждены |  |
| 2.2 Проверка комплектности Комплектность прибора проверить по подраз-делу 1.3 РЭ. При этом, обратить внимание на состояние запасных частей, инструмента и принадлежностей, на правильность их укладки | Комплектность должна соответ-ствовать перечню, приведённому в подразделе 1.3 РЭ |  |

### 4  ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1  Общие указания

4.1.1 Текущий ремонт, проводимый в процессе эксплуатации, выпол-няется оператором, обслуживающим прибор.

4.1.2  Перечень вероятных неисправностей, их проявление, возможные причины, порядок их отыскания и указания по устранению неисправностей, приведен в таблице 4.1.

4.1.3  После устранения неисправностей проверить работоспособность прибора в соответствии с указаниями пунктов  2.2.2, 2.2.3.

4.2  Меры безопасности

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ ПРИБОРА, НЕ ОТКЛЮЧИВ ЕГО ОТ СЕТИ

Таблица 4.1

| Описание (проявление) неисправности | Возможные причины | Указания по установлению неисправности |
| --- | --- | --- |
| 1 На дисплее появляется надпись «НЕИСПРАВНОСТЬ» | 1 При включении прибора не запускается программа | Проверить подключение вилки «СЕТЬ» |
|  | 2 Не поступает питающее напряжение – сгорела вставка плавкая 3 Сбой компьютера | Заменить вставку плавкую Выключить и вновь включить прибор. При повторном появлении надписи «НЕИСПРАВНОСТЬ» - ремонт на предприятии-изготовителе |

5  хранение

5.1 Хранение прибора должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемом хранилище при температуре  от 5 до 40 °С и относительной влажности не более 80 %.

Срок хранения – 5 лет.

5.2  Прибор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя  на стеллажах.

5.3 В воздухе помещений не должно быть примесей, вызывающих коррозию металлических частей и разрушение электрической изоляции.

6  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Транспортирование прибора к месту эксплуатации осуществляется в упаковке предприятия-изготовителя всеми видами транспорта при температуре  от минус 1 до 50 °С.

6.2 Расстановка и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, исключать возможность смещения и соударений.

6.3 При погрузке и выгрузке ящиков должны быть соблюдены требования надписей на упаковке.

6.4 При транспортировании авиационным транспортом прибор не-обходимо разместить в герметизированном отсеке самолета.

7  УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 При утилизации прибора специальных мер безопасности не предусматривается.

7.2 Прибор, подлежащий утилизации, в полном комплекте направляется на предприятие-изготовитель для разборки и сортировки по видам материалов и изделий.

При подготовке к утилизации необходимо произвести разборку на составные части, узлы и блоки. Материалы, применённые при изготовлении прибора, должны быть рассортированы на группы: конструкционная сталь, нержавеющая сталь, алюминий и сплавы, медь и сплавы, печатные платы с электрорадиоизделиями (ЭРИ). Неметаллические материалы: резина, фторопласт, трубки силиконовые и другие материалы – удалить в отходы.

#### 8  ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Прибор «СЛЕД-В» ИЮВТ.413442.014 зав. № ________________ изготовлен ______________________   _____ г.  предприятием _ЗАО «СПЕЦПРИБОР», находящимся по адресу: 300028, г.Тула, ул.Болдина, д. 94 __________________________________________________________________

9    СРОК СЛУЖБЫ  И  ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1  Срок службы изделия

9.1.1  Срок службы – 5 лет.

9.1.2  Ресурс прибора без технического обслуживания  (регулирования и настройки) не менее 8000 ч.

9.1.3  Срок хранения – 5 лет.

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

9.2  Гарантии изготовителя

9.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требова-ниям технических условий ИЮВТ.413442.014 ТУ при соблюдении потреби-телем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа, установлен-ных руководством по эксплуатации.

9.2.2 Гарантийный срок хранения 2 года со дня приемки изделия на предприятии-изготовителе.

9.2.3 При вводе изделия в эксплуатацию действие гарантийного срока хранения прекращается и начинается исчисление гарантийного срока эксплуатации.

9.2.4 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты ввода изделия в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения при наработке не более 8000 ч.

9.2.5 Изготовитель в период действия гарантийных обязательств безвозмездно устраняет последствия поставки потребителю изделий ненадлежащего качества, безвозмездно устраняет недостатки изделий,  заменяет за свой счёт изделия ненадлежащего качества изделиями соответствующими требованиям нормативной и технической документации; возмещает расходы потребителю на устранение недостатков изделий.

9.2.6  Время в пределах действия гарантийных обязательств, в течение которого изделие не могло быть использовано потребителем по  назначению из-за наличия дефектов, в гарантийный срок не засчитывается.

После устранения дефектов гарантийный срок продлевается на время вызова представителя изготовителя и устранения дефектов, о чём делается соответствующая запись в разделе 14 РЭ, заверяемая представителем изготовителя. При замене изделия в целом гарантийные сроки исчисляются заново.

9.2.7  Действие гарантийных обязательств прекращается:

- после истечения гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до его истечения;

-  после истечения гарантийного срока эксплуатации, если изделие введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения.

Руководитель  предприятия

М.П. ____________________                     ____________________________

личная подпись                                                                            расшифровка  подписи

____________________

год,       месяц,      число

# 10  СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ  УПАКОВЫВАНИИ

Прибор «СЛЕД-В» ИЮВТ.413442.014  зав. № ________  упакован   на

ЗАО «СПЕЦПРИБОР»___согласно требованиям,  предусмотренным в

предприятие-изготовитель

действующей технической документации.

________________     __________________      _______________________

должность                                                 подпись                                                    расшифровка  подписи

__________________

год,      месяц,     число

11  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Прибор «СЛЕД-В» ИЮВТ.413442.014 зав. № ___________ изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

#### Начальник ОТК

М.П. ____________________                                   _______________________

личная подпись                                                                                            расшифровка  подписи

____________________

год,       месяц,      число

________________________________________________________________

Руководитель  предприятия                       _ИЮВТ.413442.014 ТУ__________

обозначение документа, по

которому производится поставка

М.П. ____________________                     ____________________________

личная подпись                                                        расшифровка  подписи

____________________

год,       месяц,      число

12  УЧЕТ  РАБОТЫ

Таблица 12.1

| Дата | Цель работы | Время | Продолжи- тельность работы | Наработка | Кто про- водил работу | Должность, фамилия и под-пись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало работы | окончание работы |  | после последнего ремонта | с начала эксплуа- тации |  |  |

13  СВЕДЕНИЯ  О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1 При обнаружении несоответствия качества и комплектности изделия установленным требованиям потребитель должен вызвать уведомле-нием представителя предприятия-изготовителя.

В уведомлении должно быть указано:

-   условное наименование и адрес потребителя;

-  условное наименование изделия, заводской номер, номер транспорт-ного (или иного) документа, по которому изделие получено;

-   характер дефекта или неисправности;

-   срок прибытия представителя предприятия-изготовителя.

14  КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Прибор  «СЛЕД-В»  ИЮВТ.413442.014  зав. № ___________________

поступил в ЗАО «СПЕЦПРИБОР»____________________________________

предприятие,  дата

Наработка с начала эксплуатации________________________________

параметр,  характеризующий  ресурс

__________________________________________________________________

или  срок  службы

Наработка после последнего ремонта_____________________________

параметр,  характеризующий  ресурс

__________________________________________________________________

или  срок  службы

# Причина поступления в ремонт__________________________________

__________________________________________________________________

Сведения о произведенном ремонте_______________________________

вид  ремонта  и

__________________________________________________________________

краткие  сведения  о  ремонте

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (стра- ниц) в докум. | № докумен-та | Входящий № сопро-водитель-ного документа и дата | Под-пись | Дата |
|  | изме-нён- ных | заме-нён-ных | но-вых | анну-лиро-ван- ных |  |  |  |  |  |